ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

@ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΑΠ.

Κωδ. Αριθμ. Προδ/φης :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ :

ΔΙΑΚΡΙΒΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

# ΣΚΟΠΟΣ

Προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες διακρίβωσης των δοκιμαστικών συσκευών ελέγχων της ΥΠΑ..

# 2.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οι προσφορές (τεχνική και οικονομική, οι οποίες θα είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες) που θα υποβληθούν θα είναι εμπεριστατωμένες και θα περιλαμβάνουν:

## 2.1    Τεχνική προσφορά.

    - Πλήρεις και επεξηγηματικές απαντήσεις ή σχόλια (και όχι απλά ένδειξη συμμόρφωσης - ΝΑΙ) σε κάθε παράγραφο και υποπαράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών, που θα αναγράφονται στην στήλη συμμόρφωσης.

    - Τυχόν πρόσθετες δυνατότητες, πλεονεκτήματα ή αποκλίσεις, οι οποίες παρέχονται από τα προσφερόμενα είδη και δεν περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα ανωτέρω πρέπει να σημειώνονται με παρατήρηση στην αντίστοιχη παράγραφο της προδιαγραφής, με συγκεκριμένη παραπομπή στα Τεχνικά εγχειρίδια ή σε κείμενο, το οποίο μπορεί να περιληφθεί σε χωριστό τμήμα της προσφοράς ή παράρτημα της.

Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να κρίνει οικονομοτεχνικά την αποδοχή τους.

    - Πλήρη περιγραφή των ιδιομορφιών των προσφερομένων ειδών. Τεχνικές, λειτουργικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες, καθώς και γενικά και ειδικά κυκλωματικά σχεδιαγράμματα.

    - Τον τύπο των προσφερομένων συσκευών.

    - Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και το συναφές έντυπο υλικό, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

    - Κατάσταση όπου να φαίνονται οι Υπηρεσίες αλλοδαπής και ημεδαπής, οι οποίες χρησιμοποιούν το προσφερόμενο είδος, με την ημερομηνία της σχετικής αγοράς.

## 2.2        Οικονομική προσφορά

    - Πλήρη, σαφή και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η κατακύρωση του διαγωνισμού, χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει η οικεία επιτροπή εμπειρογνωμόνων συμπληρωματικά στοιχεία, που μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσφορά.

    - Την αξία κάθε προσφερόμενης συσκευής παραδοτέας στο ΥΠΑ/ΛΕΚ.

    - Πλήρη και αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών με τιμές μονάδος, που συνιστά ο κατασκευαστής των προσφερομένων ειδών για περίοδο συνεχούς λειτουργίας δύο (2) ετών από λήξεως της εγγύησης.

    - Γενικό κατάλογο ανταλλακτικών σε επίπεδο πλακέτας τουλάχιστο και παρελκομένων του προσφερόμενου είδους, με τιμές μονάδος.

    - Το κόστος της εκπαίδευσης.

    - Το κόστος μίας πλήρους σειράς εγχειριδίων και αδειών χρήσης λογισμικού.

## 2.3      ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

    - Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και δεν περιγράφουν με σαφήνεια τις ικανότητες, πλεονεκτήματα ή παρεκκλίσεις του προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις παρούσες προδιαγραφές, δύναται να θεωρηθούν ανεπαρκείς κατά την κρίση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.

    - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος, το σύνολο ή και μεγαλύτερο τμήμα από τις διακηρυχθείσες για προμήθεια ποσότητες.

    - Κατά την κρίση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, είναι δυνατό να ζητηθεί η προσκόμιση δείγματος του προσφερόμενου είδους, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν εντός διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών, μετά την σχετική έγγραφη ενημέρωση των προμηθευτών. Σκοπός της επίδειξης είναι η διαπίστωση της ποιότητας κατασκευής, των χαρακτηριστικών, των ευκολιών χρήσης καθώς και της επισκευασημότητας του προσφερόμενου  Διακριβωτή.

    - Οικονομικά στοιχεία, θα περιέχονται μόνο στο τμήμα της οικονομικής προσφοράς.

    - Βάση του νόμου περί προμήθειας του Δημοσίου όλες  οι παράγραφοι των τεχνικών απαιτήσεων είναι Απαράβατοι όροι και η μη συμμόρφωση αυτών έχει σαν συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς.

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

| α/α | Α Π Α Ι Τ Η Σ Η | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
|  | Η μελέτη και η κατασκευή του προς προμήθεια Διακριβωτή θα είναι πρόσφατη και θα βασίζονται στις σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις, τις σχετικές με την κατασκευή της συσκευής αυτής. |  |
|  | Το προς προμήθεια υλικό θα συνοδεύονται με τεχνικά εγχειρίδια (Service manual) και εγχειρίδια λειτουργίας (operation manual), τα οποία θα είναι ευκρινή, με πλήρεις απεικονίσεις και κυκλωματικά διαγράμματα και θα παρέχουν πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης αυτών. |  |
|  | Ο διακριβωτής θα είναι κατασκευασμένος για ομαλή λειτουργία, χωρίς ανάγκη τεχνικής επίβλεψης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. |  |
|  | Ο διακριβωτής θα απαιτεί την ελάχιστη πρακτικά προληπτική συντήρηση. Ο μέσος χρόνος λειτουργίας μεταξύ διαδοχικών βλαβών (Mean Time Between Failures) θα είναι τουλάχιστον 20000 ώρες για κανονική περιοδική προληπτική συντήρηση. |  |
|  | Στο χώρο εγκατάστασης δεν θα απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας από σκόνη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους. |  |
|  | Η συσκευή θα έχει απαραίτητα την πιστοποίηση “CE” (Π.Δ. 44/2002), για να βεβαιώνεται η εναρμόνιση της με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ. Η συσκευή θα ικανοποιεί το κατά ETSI 300-019 standard σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας. Οι εταιρείες και οι κατασκευαστικοί οίκοι των συσκευών να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9000. |  |
|  | Η προσφερόμενη συσκευή θα είναι καινούργια και αμεταχείριστη. |  |

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Όλες οι αναγραφόμενες απαιτήσεις είναι οι ελάχιστα αποδεκτές για το υπό προμήθεια όργανο διακρίβωσης.

Αδυναμία ή μη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους στις εν λόγω απαιτήσεις συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

| Α/Α | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Δήλωση συμμόρφωσης -Σχολιασμός - Παραπομπές στη τεχνική τεκμηρίωση της συμμόρφωσης. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργαστηριακής συσκευής διακρίβωσης πολλαπλών τύπων οργάνων |  |  |
| 4.1 | Είδη διακριβωνόμενων οργάνων | Η προσφερόμενη συσκευή διακρίβωσης θα διακριβώνει τουλάχιστον τα κάτωθι είδη μετρητικού εξοπλισμού χαμηλής και μέσης ακρίβειας: Α. Φορητά αναλογικά και ψηφιακά πολύμετρα, 3.5 και 4.5 ψηφίων. Β. Εργαστηριακά αναλογικά και ψηφιακά πολύμετρα (Bench multimeters) 3.5 και 4.5 ψηφίων. Γ. Φορητά όργανα μέτρησης ρεύματος τύπου τσιμπίδας (Clamp meters). Δ. Όργανα Πίνακα (Panel meters ) E. Καταγραφείς (Chart Recorders) και σχεδιογράφους ΧΥ (ΧΥ Recorders). ΣΤ. Ψηφιακούς – Αναλογικούς Παλμογράφους, εύρους τουλάχιστον 600ΜHz. Ζ. Αισθητήρες θερμοκρασίας Όλα τα διακριβωνόμενα μεγέθη των ανωτέρω οργάνων και οι απαιτούμενες ακρίβειες των μεγεθών περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. |  |
| 4.2 | Σχεδιασμός – Κατασκευή – Σκοπούμενη χρήση της συσκευής. | Η προσφερόμενη συσκευή διακρίβωσης θα πρέπει να είναι τελευταίας σχεδίασης και τεχνολογίας, μειωμένων διαστάσεων (πχ μορφής Rack –mounted ή επιτραπέζια), στιβαρής κατασκευής και αντοχής, με ψηφιακές ενδείξεις, υποστηρίζοντας υφιστάμενους τύπους διασύνδεσης με Η/Υ (RS-232 ή/και USB ή/και IEEE-488), μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες αυτοματισμού των διαδικασιών της από το χρήστη. Η εν λόγω συσκευή θα είναι εφικτό να χρησιμοποιείται τόσο σε εργαστηριακό περιβάλλον, (μόνιμη χρήση), όσο και να μεταφέρεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον μετρήσεων (Field), αν τούτο κριθεί απαραίτητο (Φορητότητα). H επίτευξη της δυνατότητας αυτής θα επιτυγχάνεται από κατασκευής, με προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό ασφαλή προστατευτικό, ειδικό φορέα ή κιβώτιο μεταφοράς. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται κατάλογος πωλήσεων της προσφερόμενης συσκευής σε πιστοποιημένα εργαστήρια μετρολογίας ή Φορείς Διακρίβωσης με πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17025, του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφη και ενυπόγραφη πρωτότυπη δήλωση από τον κατασκευαστή του προσφερομένου οργάνου, προς την υπηρεσία μας, που να τους εξουσιοδοτεί για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και να δηλώνει την πλήρη εμπορική και τεχνική τους υποστήριξη. |  |
| 4.3 | Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας | Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της προσφερόμενης συσκευής θα επιτρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας υπό τις ακόλουθες συνθήκες μεταβολών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, χωρίς υποβάθμιση της δηλωμένης και παρεχόμενης ακρίβειας των παραγόμενων μεγεθών από τον διακριβωτή. Α. Θερμοκρασία περιβάλλοντος για εκτέλεση διακρίβωσης : 15 έως 35º C. Β. Σχετική υγρασία περιβάλλοντος για εκτέλεση διακρίβωσης : έως 80%. Γ. Υψόμετρο ασφαλούς λειτουργίας: Μέχρι τα 3.000 μ. Ενδεχόμενες διαφορετικές ή επιπρόσθετες απαιτήσεις σε ανοχές Θερμοκρασίας – Σχετ. Υγρασίας, του περιβάλλοντος λειτουργίας της συσκευής θα μνημονεύονται ρητά στη προσφορά. |  |
| 4.4 | Τάση τροφοδότησης – Ισχύς Κατανάλωσης | Α. H προσφερόμενη συσκευή θα τροφοδοτηθεί με τάση τροφοδοσίας Εθνικού δικτύου ΔΕΗ 230V +/- 10%, συχνότητας 50Hz έως 60Hz. Στις μεταβολές αυτές δεν θα προκύπτουν αλλαγές στη παρεχόμενη και δηλωμένη στην προσφορά ακρίβεια των παραγόμενων μεγεθών. Ενδεχόμενες διαφορετικές απαιτήσεις ή προϋποθέσεις εγκατάστασης συστήματος σταθεροποίησης τάσης /συχνότητας για τη σωστή λειτουργία της συσκευής διακρίβωσης θα μνημονεύονται ρητά στη προσφορά. Β. Η ισχύς κατανάλωσης της προσφερόμενης συσκευής, δεν θα υπερβαίνει τα 1000VA. Γ. θα διαθέτει προστασία εξόδου από τυχόν βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών του.. |  |
| 4.5 | Απαιτούμενα μεγέθη και εύρος για την διακρίβωση Οργάνων κατηγοριών Α,Β,Γ, Δ ,Ε, ΣΤ και Ζ της παρ. 1.1. | Α. Η προσφερόμενη συσκευή θα παράγει – ελέγχει και διακριβώνει κατ΄ελάχιστο, τα ακόλουθα μεγέθη στο σημειούμενο ως ελάχιστα αποδεκτό, εύρος : Συνεχή τάση (DC) από 0V έως +/-1000V Εναλλασσόμενη τάση (ΑC) από 1mV έως 1000V, σε περιοχή συχνοτήτων από 10Ηz έως 500ΚΗz. Συνεχές ρεύμα (DC) από 0 έως +/- 20 Α τουλάχιστον και 0 έως ≥1000Α με επιπλέον εξοπλισμό. Εναλλασσόμενο Ρεύμα (AC) από 30μΑ έως 20Α σε περιοχή συχνοτήτων από 10Ηz έως 30ΚΗz και 0 έως ≥1000Α με επιπλέον εξοπλισμό. Αντίσταση από 0Ω έως ≥1GΩ (1000ΜΩ) Χωρητικότητα από 250pF έως 110mF (110000μF)τουλάχιστον. Ισχύ (DC/AC) επί φανταστικού φορτίου (Phantom loads) μέχρι 20KW Φάση από 0 μοίρες έως 179 μοίρες. Συχνότητα από 10mΗz έως 2 ΜHz. Εύρος ζώνης παλμογράφου 600ΜΗz Θερμοκρασία από -250 έως 1820º C με διαφορετικά αισθητήρια. Σημ. Επιπρόσθετα από την προσφερόμενη συσκευή παρεχόμενα μεγέθη διακρίβωσης θα μνημονεύονται στη προσφορά και θα δηλώνεται τόσο το εύρος, όσο και η ακρίβειά τους. |  |
| 4.6 | Χρόνοι ετοιμότητας λειτουργίας (Warm –up time) και αποκατάστασης (Settling time) | Α. H προσφερόμενη συσκευή θα εκκινεί να διακριβώνει το δυνατό άμεσα μετά την αρχική ενεργοποίησή της. Ο μέγιστος χρόνος ετοιμότητας λειτουργίας της (Warm-up time) δεν θα υπερβαίνει τα 35 min. Β. Οι χρόνοι αποκατάστασης (Settling times) μεταξύ αλλαγών των διαφόρων λειτουργιών διακρίβωσης της συσκευής δεν θα υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση τα 10 sec. |  |
| 4.7 | Παρεχόμενο Λογισμικό | Η προσφερόμενη συσκευή θα συνοδεύεται από πλήρες πακέτο λογισμικού (πρωτότυπα CD’s και εγχειρίδια) μέσω του οποίου θα επιτυγχάνονται κατ΄ελάχιστο τα ακόλουθα : Α. Αυτοέλεγχος της συσκευής. Β. Τήρηση ηλεκτρονικού Αρχείου ή βάσης δεδομένων διακριβωνόμενων οργάνων με τα αποτελέσματα των διακριβώσεών τους. Γ. Δυνατότητα αυτόματης διενέργειας διαδικασιών διακρίβωσης σε τύπους οργάνων που διατίθενται ευρέως στην αγορά (βιβλιοθήκη έτοιμων διαδικασιών). Δ. Δυνατότητα ανάπτυξης ή τροποποίησης διαδικασιών διακρίβωσης οργάνων μέσω του διατιθέμενου Λογισμικού και των εργαλείων του. Ε. Δυνατότητα εκτύπωσης τελικού πιστοποιητικού διακρίβωσης. Το λογισμικό καθώς και οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί θα πρέπει να είναι συμβατά με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά και διαδικασίες που διαθέτουν τα Εργαστήρια Μετρολογίας και σύμφωνα με τη προτυποποίηση που ορίζεται από τα Εθνικά Ινστιτούτα. ΣΤ. Ενδεχόμενες πρόσθετες δυνατότητες του Λογισμικού θα μνημονεύονται ρητά στην προσφορά. Το πακέτο του λογισμικού θα συνοδεύεται και από μία (1) άδεια χρήσης. |  |
| 5. | Ακρίβειες – Σταθερότητες – αβεβαιότητες παραγόμενων μεγεθών για τη διακρίβωση οργάνων κατηγοριών Α,Β,Γ, Δ ,Ε, ΣΤ και Ζ της παρ. 1.1. | Η προσφορά θα καθορίζει σαφώς τις συνθήκες, προϋποθέσεις και χρόνους λειτουργίας της συσκευής βάσει των οποίων εξάγονται – αναφέρονται οι προσφερόμενες ακρίβειες – σταθερότητες – αβεβαιότητες των παραγόμενων μεγεθών. Συγκεκριμένα : Η προσφορά θα περιλαμβάνει τις ακρίβειες/ απόλυτες αβεβαιότητες όλων των παραγόμενων μεγεθών (τάσης, ρεύματος, αντίστασης, χωρητικότητας, ισχύος, φάσεως, κλπ) για διακριτές τιμές του εύρους τους, καθώς και οι συνθήκες λειτουργίας της συσκευής για τις οποίες αυτά έχουν επιβεβαιωθεί. |  |
| 5.1 | Συνεχής Τάση (DC) | Να καλύπτει το εύρος από 0 έως ≥1000V DC τουλάχιστον και να διαθέτει απόλυτη αβεβαιότητα καλλίτερη από +/_ .05% +1600μV σε όλες τις κλίμακες ,σε διάστημα ενός έτους τουλάχιστον. Για το συνολικό αυτό εύρος θα παρέχονται κατάλληλες εναλλαγές κλίμακας σε βήματα πολλαπλάσια του 3,3 (π.χ. 0-330mV, 330mV-3.3V, κτλ.) και όχι σε διαφορετικά βήματα, επιτρέποντας τη διακρίβωση οργάνων σε όλο το εύρος της τάσης (Full range). Για ψηφιακά όργανα 3.5 ψηφίων η ακρίβεια αυτή θα ανταποκρίνεται σε τυπική τιμή +/- 0.3% της DC Τάσης. Για ψηφιακά όργανα 4.5 ψηφίων η ακρίβεια αυτή θα ανταποκρίνεται σε τυπική τιμή +/- 0.025% της DC τάσης. |  |
| 5.2 | Εναλλασσόμενη ημιτονοειδής Τάση (AC) | Να καλύπτει εύρος από 1mV έως 1000V τουλάχιστον και να διαθέτει απόλυτη αβεβαιότητα καλλίτερη από +/_ .6% +2000μV σε όλες τις κλίμακες ,σε διάστημα ενός έτους τουλάχιστον. Για το συνολικό αυτό εύρος θα παρέχονται κατάλληλες εναλλαγές κλίμακας σε βήματα πολλαπλάσια του 3,3 (π.χ. 0-330mV, 330mV-3.3V, κτλ.) και όχι σε διαφορετικά βήματα, επιτρέποντας τη διακρίβωση οργάνων σε όλο το εύρος της τάσης (Full range). Συγκεκριμένα : Η προσφερόμενη συσκευή πρέπει απαραίτητα να συμφωνεί με τις παρακάτω απαιτήσεις κλίμακας /συχνότητας: Για τις κλίμακες από 1mV έως 3.3V θα πρέπει να υποστηρίζει συχνότητα έως 500KHz ή μεγαλύτερη Για τις κλίμακες από 3.3V έως 330V θα πρέπει να υποστηρίζει συχνότητα έως 100kHz ή μεγαλύτερη Για την κλίμακα 330V έως 1000V, θα πρέπει να υποστηρίζει συχνότητα έως 10kHz ή μεγαλύτερη. |  |
| 5.3 | Συνεχές Ρεύμα (DC) | Να καλύπτει εύρος 0 έως ≥ 20 Α και να διαθέτει απόλυτη αβεβαιότητα καλλίτερη από .2 +800μA σε όλες τις κλίμακες ,σε διάστημα ενός έτους τουλάχιστον. Για το συνολικό εύρος θα παρέχονται κατάλληλες εναλλαγές κλίμακας σε βήματα πολλαπλάσια του 3,3, επιτρέποντας τη διακρίβωση οργάνων σε όλο το εύρος του ρεύματος. Να διαθέτει επιπλέον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να καλύψει κλίμακες έως 1000Α τουλάχιστον. |  |
| 5.4 | Εναλλασσόμενο ημιτονοειδές Ρεύμα (AC) | Να μπορεί να καλύψει εύρος από 29μA έως 20Α τουλάχιστον, και να διαθέτει απόλυτη αβεβαιότητα καλλίτερη από +/_ 3.5% +5000μΑ σε όλες τις κλίμακες ,σε διάστημα ενός έτους τουλάχιστον Για το συνολικό αυτό εύρος θα παρέχονται κατάλληλες εναλλαγές κλίμακας σε βήματα πολλαπλάσια του 3,3, επιτρέποντας τη διακρίβωση οργάνων σε όλο το εύρος του ρεύματος. Να διαθέτει επιπλέον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να καλύψει κλίμακες έως ≥1000Α. Συγκεκριμένα : Η προσφερόμενη συσκευή πρέπει απαραίτητα να συμφωνεί με τις παρακάτω απαιτήσεις κλίμακας /συχνότητας: Για κλίμακα μέχρι 330mA θα πρέπει να υποστηρίζει συχνότητα έως 30KHz ή μεγαλύτερη Για κλίμακα 3A θα πρέπει να υποστηρίζει συχνότητα έως 10KHz ή μεγαλύτερη. Για κλίμακα 20A και άνω, θα πρέπει να υποστηρίζει συχνότητα έως 5KHz ή μεγαλύτερη. |  |
| 5.5 | Αντίσταση | Να υποστηρίζει εύρος από 0 έως ≥1GΩ και να διαθέτει απόλυτη αβεβαιότητα καλλίτερη από +/_ 1.5% σε όλες τις κλίμακες ,σε διάστημα ενός έτους τουλάχιστον. Για το συνολικό αυτό εύρος το βήμα επιλογής των τιμών της αντίστασης θα πρέπει να είναι μεταβλητό και με τις κατάλληλες εναλλαγές κλίμακας, επιτρέποντας τη διακρίβωση οργάνων σε όλο το εύρος των τιμών αντιστάσεων και όχι μόνο σε συγκεκριμένες τιμές αντίστασης. |  |
| 5.6 | Χωρητικότητα | Το προσφερόμενο μοντέλο θα πρέπει να καλύπτει εύρος από 250pF έως 110mF (110000μF) τουλάχιστον και να διαθέτει απόλυτη αβεβαιότητα καλλίτερη από +/_ 1.1% +100μF σε όλες τις κλίμακες ,σε διάστημα ενός έτους τουλάχιστον Το βήμα επιλογής των τιμών της χωρητικότητας θα πρέπει να είναι μεταβλητό με ανάλογες εναλλαγές κλίμακας, επιτρέποντας τη διακρίβωση οργάνων σε όλο το εύρος των τιμών χωρητικότητας. |  |
| 5.7 | Ισχύς (AC/DC) | Απαιτείται να υποστηρίζει κλίμακα 0 έως 20KW/VAR Συγκεκριμένα: Η προσφερόμενη συσκευή θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι δυνατότητες ρυθμίσεων: DC Ισχύς: Τάση 0 έως ±1000V Ρεύμα 0 έως ±20A AC Ισχύς: Τάση 33mV έως 1000V Ρεύμα 0 έως ±20A Να διαθέτει διπλή τάση εξόδου ώστε να εξομοιώνει ισχύ DC και AC με έλεγχο φάσης. |  |
| 5.8 | Φάση | Από 0° έως ±179.00° για διπλή έξοδο και να διαθέτει απόλυτη αβεβαιότητα 0,15° ή καλύτερη για διάστημα ενός έτους στην κλίμακα 10-65Hz. |  |
| 5.9 | Συχνότητα | Εύρος προσφερόμενου μοντέλου 10mHz – 2ΜΗz με ακρίβεια 25ppm+15mHz ή καλύτερη για διάστημα ενός έτους. |  |
| 5.10 | Αισθητήρες-Θερμοζεύγη | Να υποστηρίζονται 11 τουλάχιστον τύποι Θερμοζεύγων (απαραίτητα Β, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U) που να καλύπτουν εύρος θερμοκρασίας από -250 έως 1820º C , με διαφορετικούς τύπους αισθητήρων και με απόλυτη αβεβαιότητα μέτρησης καλύτερη από ±0,63°C για διάστημα 90 ημερών. |  |
| 5.11 | Αισθητήρες-RTD | Να υποστηρίζονται αισθητήρες RTD που να καλύπτουν εύρος θερμοκρασίας από -200 έως 800ºC, με διαφορετικούς τύπους αισθητήρων και με απόλυτη αβεβαιότητα μέτρησης καλύτερη από ±0,56°C για διάστημα 90 ημερών. Το όργανο θα πρέπει να εκτελεί πλήρη μεταβλητή εξομοίωση για το θερμοκρασιακό εύρος που απαιτείται. |  |
| 6 | Διακρίβωση Παλμογράφων | Η προσφερόμενη συσκευή θα έχει την δυνατότητα διακρίβωσης ψηφιακών και αναλογικών παλμογράφων, με εύρος συχνότητας τουλάχιστον 600MHz. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διακριβωτή για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι ορισμένα και να καλύπτουν τις παρακάτω λειτουργίες για ένα κανάλι τη φορά: Λειτουργία τάσης, με πρότυπες τάσεις εισόδου DC ή/και Tτετραγωνικό παλμό, με απόλυτη αβεβαιότητα καλλίτερη από 0,26% σε όλες τις κλίμακες ,σε διάστημα ενός έτους τουλάχιστον για διάστημα ενός έτους στα 50Ω. Λειτουργία ακμής (Edge Function)με απόλυτη αβεβαιότητα του χρόνου ανόδου +0/-100ps για διάστημα ενός έτους Απόκριση συχνότητας μέσω Γεννήτριας ημιτόνου σταθερού πλάτους (Leveled Sine Wave Function) με απόλυτη αβεβαιότητα +/- 2% της εξόδου +300μV για συχνότητα αναφοράς 50kHz, για διάστημα ενός έτους. Λειτουργία Σημειωτών Χρόνου (Τime Marker) με απόλυτη αβεβαιότητα (50Ω) ±2.5ppm, για διάστημα ενός έτους σε όλες τις κλίμακες. Λειτουργία Γεννήτριας σήματος (Ημιτονοειδούς, Τετραγωνικού, Τριγωνικού κύματος) σε 50Ω και 1ΜΩ, με απόλυτη αβεβαιότητα +/- 3%, της p-p εξόδου + 100Μv για διάστημα ενός έτους. Λειτουργία Γεννήτριας Παλμού με απόλυτη αβεβαιότητα περιόδου παλμού ±2.5 ppm , για διάστημα ενός έτους. Λειτουργίες Σκανδαλισμού (Trigger Functions). Λειτουργία μέτρησης Σύνθετης Αντίστασης Εισόδου με αντίσταση 40Ω – 60Ω & 500kΩ -1.5ΜΩ με αβεβαιότητα 0.1% και χωρητικότητα 5pF-50pF με αβεβαιότητα +/- 5% της εξόδου + 0.5ρF. Λειτουργία μέτρησης προστασίας εισόδου από υπέρταση. |  |
| 7 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |  |
| 7.1 | Προστασία εξόδου | Ο προσφερόμενος διακριβωτής θα πρέπει να διαθέτει προστασία εξόδου για εφαρμοζόμενες εξωτερικές τάσεις μέχρι +/-300 V (peak). |  |
| 7.2 | Προϋποθέσεις παραλαβής της συσκευής | Α. Η συσκευή διακρίβωσης οργάνων πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, διασυνδεμένη με υπολογιστή που θα διαθέσει ο προμηθευτής και με το λογισμικό που τη συνοδεύει σε πλήρη εγκατάσταση και ανάπτυξη. Β. Θα περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα περιφερειακά, καλώδια, συνδετήρες (Connectors) ακροδέκτες(Binding posts-terminals), μετατροπείς (Adaptors) και αναγκαίες διεπαφές (Interfaces), ώστε να είναι έτοιμη για εκκίνηση και λειτουργία των διακριβώσεων για όλους τους προαναφερόμενους τύπους οργάνων και μεγεθών. Γ. Η προς παράδοση συσκευή θα συνοδεύεται από την πλήρη τεκμηρίωσή της δηλ. τα πλήρη εγχειρίδια, έγγραφα αναφοράς και το πιστοποιητικό διακρίβωσής της από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης κατά ISO/IEC 17025. Δ. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από έντυπη ενυπόγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή προς την υπηρεσία μας. Η εγγύηση θα αρχίζει από την πλήρη και οριστική παραλαβή (ποιοτική και ποσοτική), του προς προμήθεια είδους και θα προβλέπει: α) Άρση από τον κατασκευαστή, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση (εργασία, ανταλλακτικά, μεταφορικά κλπ), κάθε ανωμαλίας που προκύπτει μέσα στον ανωτέρω χρόνο εγγυήσεως, λόγω φθοράς οιουδήποτε εξαρτήματος, προγράμματος ή ανταλλακτικού, οφειλομένης σε βλάβη, κακή σχεδίαση, ή κατασκευαστική αστοχία. β) Αναπλήρωση από τον προμηθευτικό οίκο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση μέσα στον ανωτέρω χρόνο εγγυήσεως των ανταλλακτικών (του γνωστοποιημένου καταλόγου που τυχόν θα διατεθούν από την Υπηρεσία για επισκευή του προς προμήθεια είδους. γ) Ο χρόνος επισκευής των αντικαθισταμένων μονάδων (turn around time) θα είναι μικρότερος των 4 εβδομάδων. δ) Η συσκευή θα παραδοθεί από τον προμηθευτή στις αποθήκες της ΥΠΑ (ΛΕΚ) στο Ελληνικό, σε πλήρη λειτουργία, παρουσία ειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου τεχνικού, στην επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας ε) Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. |  |
| 7.3 | Ακροδέκτες | Να διαθέτει τους ειδικούς ακροδέκτες που απαιτούνται για τη διασύνδεση των προς διακρίβωση οργάνων. Να διαθέτει όλα τα κατάλληλα καλώδια διασύνδεσης του οργάνου διακρίβωσης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. |  |
| 7.4 | Εγχειρίδια | Να διαθέτει πλήρη σειρά εγχειριδίων χρήσης, διαδικασιών και χρήσης Λογισμικού. Δείγματα των εν λόγω εγχειριδίων θα υποβάλλονται στη προσφορά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. |  |
| 7.5 | Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) | Η προσφερόμενη συσκευή θα συμμορφώνεται προς τις οδηγίες ΕC Directive 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) και ΕC directive 2006/95/EC (Low Voltage), βάσει των Α. EN/IEC 61326-1:2006 (Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements — Part 1: General requirements) και Β. EN/IEC 61326-2-1:2006 (Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements — Part 2-1: Particular requirements – Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications). |  |
| 7.6 | Διεθνή πρότυπα Ασφαλείας και διασύνδεσης. | Να ακολουθεί πλήρως τα Πρότυπα : Α. ANSI/IEEE Standards 488.1-1987 and 488.2-1987. Β. EN 61010-1, 3η έκδοση. Γ. Στη βάση συμμόρφωσης επί των αντικειμένων 5 και 6, ο προσφέρων κατασκευαστής της συσκευής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, θα προσκομίσει με την προσφορά του, σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης CE, αναφέροντας ρητά τη συμμόρφωσή του προς τα ανωτέρω πρότυπα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας. |  |
| 7.7 | Παρεχόμενες Υπηρεσίες | Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται σύνολο προσφερόμενων υπηρεσιών ή παροχών μετά την πώληση οι οποίες θα καλύπτουν κατ΄ελάχιστο τα ακόλουθα : Α. Πλήρες πακέτο εκπαίδευσης σε προσωπικό ΗΜΑΕΚ 6-10 ατόμων. Β. Περίοδο εγγύησης τουλάχιστον δύο ετών αρχόμενη από την παραλαβή της. Κατά την περίοδο αυτή αναλαμβάνεται : 1. H πλήρης δωρεάν τεχνική υποστήριξη της συσκευής, εργασίες επισκευής, ανταλλακτικά, μεταφορικά. 2. Δύο (2) προγραμματισμένες ετήσιες διακριβώσεις από Πιστοποιημένο Φορέα Διακρίβωσης, συμπεριλαμβανομένων και των όσων απαιτηθούν εκτάκτως, μετά από ενδεχόμενη επισκευή. |  |

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ(Α)  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ETSI EN 300 086-1 V1.3.1 (2008-9)

ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ(Β) ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΔΟΣ : ΔΙΑΚΡΙΒΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

| Α/Α | Παράγ. | Περιγραφή | Συντελεστής βαρύτητας |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ "Α" (80%) |
|  | 4.2 | Σχεδιασμός - Κατασκευή | 20 |
|  | 4.5 | Απαιτούμενα μεγέθη και εύρος για την διακρίβωση Οργάνων κατηγοριών | 25 |
|  | 4.7 | Παρεχόμενο Λογισμικό | 20 |
|  | 6 | Διακρίβωση Παλμογράφων | 10 |
|  | 7 | Προστασία εξόδου | 5 |
| ΟΜΑΔΑ "Β" (20%) |
|  | 7.2 | Προϋποθέσεις παραλαβής της συσκευής | 10 |
|  | 7.7 | Παρεχόμενες Υπηρεσίες | 10 |

Η Επιτροπή Προδιαγραφών

Καλλίτσης Θεμιστοκλής         Ζερμπίνης Παναγιώτης    Λουπάκη Παρασκευή